公告参数：

| 【整车技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总质量(Kg) | 3300 | 罐体容积(m3) |  |
| 额定载质量(Kg) |  | 外形尺寸(mm) | 5341,5341,5521×2032×2460,2590 |
| 整备质量(Kg) | 2520 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 3-8 | 准拖挂车总质量(Kg) |  |
| 接近角/离去角(°) | 21/25,21/25,21/23 | 前悬/后悬(mm) | 1014/1027,1014/1027,1014/1207 |
| 轴荷(Kg) | 1510/1790 | 最高车速(Km/h) | 156 |
| 备注 | 该车配备医疗器械柜,担架,氧气瓶,消毒灯等救护专用设备。选装内部照片,选装后部踏板,车顶后尾翼,前顶凸台。专用装置:内置担架一副。ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司。选装异性顶部结构时的高度为mm:2460。选装换气扇,车顶四周选装单个或多个爆闪灯,前面警灯带凸台,选装侧拉门踏板。 |  |  |
| 【整车其他参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | JX6533P-M5 | 底盘名称 |  |
| 商标名称 |  | 生产企业 |  |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
| 轴距 (mm) | 3300 |  |  |
| 轮胎规格 | 215/75R16LT |  |  |
| 钢板弹簧片数 | -/1,-/2 | 前轮距(mm) | 1736 |
| 燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1720 |
| 排放依据标准 | 国五 |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ECOBOOST4G20B5L | 江铃汽车股份有限公司 | 1997 | 149 |

医疗舱简介：

（1）医疗舱内饰：采用阻燃性ABS复合材料制作，防水、防霉、抗菌、易清洗；

（2）医疗舱地板：采用新型轻体地面装饰材料制作，防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗

（3）空调/暖风  ：1套可以独立控制的后空调和后暖风，冷暖独立控制，根据需要合理调控医疗舱内温度。

（4）舱内照明： 在医疗舱顶部安装2盏扁平化式LED照明灯。

（5）紫外线消毒灯：在医疗舱前部上方安装1盏长条形镶嵌式紫外线消毒灯。

（6）自动上车担架：担架由高强度铝合金制成，不需要任何控制把手就能自上下车。

（7）输液架：在医疗舱顶部安装2个折叠挂钩。

（8）橱柜总成：PVC高分子复合材料,防潮，阻燃，不易变形。

（9）亚克力有机玻璃： 光泽易清洗。

（10）逆变器 ：1000W纯正弦波逆变器，频率稳定，电压稳定、输出功率稳定（11）安全独立座椅：医疗舱右侧长条座柜前安装 1 个独立座椅，缝线蓝色仿皮面料，配两点式安全带。

监护型配置表：

| 基本配置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 医疗舱大功率空调 | 1 |
|  | 2 | 医疗舱大功率暖风 | 1 |
| 电路及用电器 |  |  |  |
| 警报、警示系统 | 1 | 长排或者镶嵌式警灯 | 1 |
|  | 2 | 100W警报器及手持控制 | 1 |
|  | 3 | 尾部蓝色方形爆闪 | 2 |
|  | 4 | 左右两侧后蓝色方形爆闪 | 2 |
|  | 5 | 左右两侧后白色方形照明灯 | 2 |
| 车内电源系统 | 1 | 1000W正旋波逆变电器系统 | 1 |
|  | 2 | 医疗舱集成开关控制面板 | 1 |
|  | 3 | 医疗舱国标220V电源端口 | 3 |
|  | 4 | 医疗舱国标12V电源插口 | 1 |
|  | 5 | 医疗舱顶部LED照明灯 | 4 |
|  | 6 | 医疗舱安装延时功能消毒灯 | 1 |
|  | 7 | 医疗舱安装可正反向换气扇 | 1 |
|  | 8 | 医疗舱安装前后对讲系统 | 1 |
| 氧路及氧气 |  |  |  |
| 供氧系统 | 1 | 10升医用氧气瓶2个及专用减震卡箍 | 2 |
|  | 2 | 隐藏式氧气管路系统 | 1 |
|  | 3 | 医疗舱立柱安装国标氧气端口2个 | 2 |
|  | 4 | 湿化瓶1个 | 1 |
| 医疗舱制作 |  |  |  |
| 医疗舱内部 | 1 | 高分子硬顶内饰方便清洗消毒 | 1 |
|  | 2 | 高分子材料异型中隔断墙 | 1 |
|  | 3 | 中隔墙透明推拉观察窗 | 1 |
|  | 4 | 左侧上部沃克板材医疗长吊柜 | 1 |
|  | 5 | 左侧中部沃克板材医疗器械柜 | 1 |
|  | 6 | 左侧后部沃克板材立式氧气柜 | 1 |
|  | 7 | 全车安装隐藏式安全预埋件 | 1 |
|  | 8 | 医疗舱全套蓝色防撞软包墙 | 1 |
|  | 9 | 环保型耐磨、防滑蓝色医疗地板及垫层 | 1 |
| 座椅 |  |  |  |
| 座椅系统 | 1 | 右侧正向安装独立靠背座椅1个 | 1 |
|  | 2 | 右侧2人长条横向软包座椅及安全带 | 1 |
| 急救辅助 |  |  |  |
| 医疗系统 | 1 | 自动上车担架 | 1 |
|  | 2 | 担架垫板及导板 | 1 |
|  | 3 | 可滑动输液架1个 | 1 |
|  | 4 | 灭火器 | 1 |
| 外观 |  |  |  |
| 车辆外 | 1 | 医疗舱左侧黑色太阳膜 | 1 |
|  | 2 | 右、后侧半透明磨砂膜 | 1 |
|  | 3 | 标准医用外观定制 | 1 |

一、急救呼吸机

| 设备名称 | 急救呼吸机 |
| --- | --- |
| 品牌规格型号 | 深圳安保6000A |
| 技术参数 |  |
| 1.气动电控型 2 ★具备中文语音智能导航操作和报警功能 3 可选配呼吸抢救、吸痰、面罩供氧三合一功能 4 可选择装备便携急救包或转运支架，可固定于急救车或移动支架上。 5★ 呼吸模式：IPPV, Demand flow按需模式等，有气管插管和无创通气模式一键切换。 6 主机重量: ≤600克 7 工作压力:2.7 ～ 6.0bar 8 吸呼时间比:1：1.67固定不可调 9 潮气量：100ML ～ 1100ML 10 每分钟呼吸流量（MV）:连续可调 从3～ 16升/分钟 11 呼吸频率:连续可调 从10～30次/分钟 12 监测指标：气道压力(0-60cmH2O)，气道阻塞，电池电量，气源压力等 13 最大呼吸压力:20或者45mbar可调 |  |

二、心电图机

| 设备名称 | 心电图机 |
| --- | --- |
| 品牌规格型号 | 北京福田FCP-7101 |
| 技术参数 |  |
| 一、基本参数： 1.导联 12通道同步采集，3道记录，标准12导联 2.内置存储器 内置存储器可存储128组心电图数据 3.内置显示器 1）.115mm×86mmLCD显示屏，可显示3、6、12+1道ECG波形、中文参数、中文操作程序菜单 2）可显示心律数、电极脱落、纸已用完、滤波器及电池状态等信息 3）分辨率： 320点（横向）×240点（纵向） 4采样速率 1000次/ch/s 5输入阻抗 ≥50MΩ 6频响 0.05-150HZ（-3db） 7增益 2.5、5、10、20mm/mv及自动 8定标电压 1mv±1% 9 除颤保护 具有抗除颤电击保护功能 10抗干扰滤波 交流滤波：50或60HZ，≤-20dB 肌电滤波：25HZ，-3 dB（-6 dB/oct） 漂移滤波：0.5HZ，≤-3db 11.时间常数 ≥3.2s 12.共模抑制比 ≥103 dB 13.记录速度 5、10、12.5、25、50mm/s 14记录道数 3CH、1CH+1、1CH 15.记录方式 内置热阵式记录器，能够打印ECG波形 16.记录纸 ≥63mm卷纸或折纸 17. 打印分辨率 8点/mm 18.I/O接口 RJC60601-1，LEC60601-2-25 19. LAN接口 具有LAN接口 20.抗极化电压 ≥±550mv 21. A/D转换 13bit 22重量要求 ≤1.7Kg(含充电电池) 23连续工作时间 交流 〉4小时 直流 〉2.5小时 24电源要求 交直流两用 交流220V 50HZ 直流内置直流可充电电池 25 网络功能 开放式网络接口，无线、有线两种传输方式适合救护车、病房等多种网络工作环境，具备互联网＋功能。 二、质量认证： 1. CMD质量认证证书 2.CCC中国国家强制性产品认证证书 3.CMC制造计量器具许可证 4.医疗器械注册证 |  |
| 1、主机1台 2、导联线1根 3、肢体电极4只 4、胸电极6只 5、电源线(内含适配器)1根 6、地线1根 7、记录纸1卷 8、等位电线 9、中文使用说明1本 |  |

三、除颤监护仪

| 设备名称 | 除颤监护仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 品牌规格型号 | 深圳迈瑞 D3 |  |
| 技术参数 |  |  |
| - 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 - *整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 - 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 - *手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，最大能量可达360J，可通过体外电极板进行能量选择。 - *除颤充电迅速，充电至200J<5s。 - 可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 - 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 - 可选配血氧饱和度监护功能和无创血压监测功能。 - *可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。 - 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 - 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 - 支持中文操作界面、AED中文语音提示。 - 彩色TFT显示屏>7”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 - 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 - 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 - 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。 - 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 - *具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 - *具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |  |  |
| 配置清单 |  |  |
| 配置明细 |  | 备注 |
| 1、D3主机1台 2、体外电极板1个 3、三芯国标电源线1根 4、心电电极 10片装1套 5、12针3/5导分体式心电主电缆 除颤型1根 6、5导导联线 成人 AHA 按扣式1套 7、锂电电池1块 8、合格证(通用)1个 9、设备保修卡1个 10、BeneHeart除颤监护仪使用说明书1本 11、BeneHeart除颤监护仪用户快速指南1本 12、卷轴纸3个 13、记录纸1个 14、序列号小标贴 |  |  |

四、吸痰器

产品品牌及型号:鱼跃7E-A